小动物无创血压仪

一、技术参数

▲1.血压仪主机1台，支持不低于2个通道，至少可以2个动物同步测量鼠尾血压；

▲2.仪器直接测量不少于6个参数包括收缩压、舒张压、平均压、心率、鼠尾血流量、鼠尾血容量；

3.支持直接测量舒张压，不允许估计或计算替代直接测量功能；

▲4.工作原理：体积压力法。通过体积压力传感器检测鼠尾血压传感器传感器内血容量的变化；

5.测量范围、可测试的动物范围包括8-950g的小鼠、大鼠，及黑色系小鼠；

6.需满足可测量清醒动物和麻醉状态动物；

7.提供不少于2种小鼠束缚器：小鼠动物束缚器（25-50g）不少于2个，小鼠动物束缚器（8-25g）不少于2个；

8.提供不少于3种大鼠束缚器：大鼠动物束缚器（300-500g）不少于2个，大鼠动物束缚器（200-300g）不少于2个，大鼠动物束缚器（75-200g）不少于2个；

9.小鼠血压传感器传感器及鼠尾阻断环组件不少于2套；

10.配套大鼠血压传感器传感器及鼠尾阻断环组件不少于2套；

▲11.标配大小鼠血压传感器传感器及阻断环套装，适用于8-75g小鼠以及75-500g大鼠。大鼠套装（1个M型 鼠尾阻断环，1个L型的鼠尾阻断环,1个M型 血压传感器传感器，1个L型的血压传感器传感器），小鼠套装（1个XS型 鼠尾阻断环，1个S型的鼠尾阻断环，1个S型的血压传感器传感器）；

12.使用红外加热板加热，单个加热板可支持≥4个动物同步加热，加热温度不超过38度；

13.标准动物用红外体温探测仪；

- 14.标配电脑端软件，具有以下四项功能：

- ①动物、实验、操作人员分组管理

- ②实验方法设定

- ③原始图形、数据回看，导出

- ④数据统计分析，直接生成实验结果分析报告

- 15.满足MRI兼容核磁共振。

二、采购需求

小动物无创血压仪作为运动改善心血管疾病研究的必备设备之一，可以完善小动物心血管实验平台。我校教师开展的福建省自然科学基金项目“运动诱导mir-27a/b在改善代谢综合征大鼠糖脂代谢中的作用机制”及研究生论文课题项目去肾神经术联合跑台运动对自发性高血压大鼠的中枢降压机制等科研项目均需使用小动物无创血压仪进行测量大鼠无创尾动脉血压，大鼠无创尾动脉血压的降低是中枢心血管系统相关功能改善的重要指标，术后大鼠血压的降低是手术是否成功的一项重要表观指征，是项目所探究机制的基本前提。

系统采用压力体积法测量鼠尾收缩压、舒张压、平均压、心率、鼠尾血容量以及鼠尾血流量参数，鼠尾收缩压、舒张压是实际测出。

三、进口产品购置理由

小动物无创血压仪用于在无创情况下监测清醒或者麻醉状态下的大小鼠血压状况，主要用于清醒状态下检测小动物血压，系统采用压力体积法测量鼠尾收缩压、舒张压、平均压、心率、鼠尾血容量以及鼠尾血流量参数，鼠尾收缩压、舒张压是实际测出非计算而得，压力体积法测量与动物遥测血压、直接有创测血压具有100%相关性，且不受大小鼠肤色影响。目前，国产无创血压仪还在起步阶段还在研制中，尚无成熟、稳定可靠的产品，其灵敏度，稳定性均无法满足实验室的检测和科研要求，和进口品牌相比有较大差距，无法满足高精度测试要求。为了提高测试水平和效率，保证数据的准确性，故申请采购进口产品。具体优势如下：

- 进口设备采用的是最先进的体积压力传感法，保证测量的精度和稳定性。

- 进口设备可以直接检测收缩压、舒张压、平均压、心率、鼠尾血容量以及鼠尾血流量6项指标，国产设备是通过计算得到的。